## Sheet1
Red. br. | Opis predmeta nabave tehnička specifikacija minimalnih zahtjeva koje mora udovoljiti uređaj | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Obavezno označiti markerom i rednim brojem, te upisati broj stranice gdje se u navedenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji proizvođača (Katalog i/ili Potvrda proizvođača i/ili Izava proizvođača i/ili Upute za rukovanje) točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika
AVD defibrilator
1 | Automatski način rada
2 | Mogućnost odabira tri različita jezika prilikom postupka reanimacije
3 | Bifazični val oživljavanja
4 | Pojednostavljeno korisničko sučelje s koracima 1-2-3, govorne upute na hrvatskom jeziku za navođenje korisnika kroz proces
5 | Težina uređaja s baterijom do max. 2,5 kg
6 | Opremljen unutarnjom memorijom za pohranu analiziranih EKG podataka i tehničkih podataka.
7 | Li-MnO2 baterija certificirana za rad u AED uređaju istog proizvođača kao i uređaj kapaciteta min. 140 šokova ili min. 4,5 sati monitoriranja bez davanja šoka
8 | Radni vijek baterije u standbyu: min. 6 godina
9 | Indikacijska LED lampica koja označava standby uređaja
10 | Defibrilacija preko samoljepivih elektroda
11 | Zvučni alarm u slučaju neispravnosti uređaja
12 | Dnevno i tjedno automatsko samo-testiranje uređaja
13 | Standard zaštite min. IP 55
14 | Ugrađen metronom za vođenje zvučnim signalom kroz masažu srca u skladu s tempom preporučenim u međunarodnim smjernicama
15 | Vodič za KPR s funkcijom FreeCPR utemeljen na mjerenju impedancije defibrilacijskim elektrodama
16 | Mogućnost nadogradnje modula za mobilnu mrežu povezanog s poslužiteljem koji objedinjuje upravljanje skupom uređaja i omogućuje prijenos podataka o intervenciji
17 | Snimanje EKG signala (2 sata) Tehnički događaji (500 događaja)
18 | Automatsko pokretanje uređaja čim se podigne poklopac uređaja
19 | Zvučni signali i LED svjetla za označavanje stanja uređaja i stvari koje je potrebno poduzeti (zamjena baterije, elektroda…).
20 | Provjera vijeka trajanja elektroda
21 | Automatsko prepoznavanje kada su priključene dječje elektrode