## Sheet1
Red. br. | Opis predmeta nabave tehnička specifikacija minimalnih zahtjeva koje mora udovoljiti uređaj | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Obavezno označiti markerom i rednim brojem, te upisati broj stranice gdje se u navedenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji proizvođača (Katalog i/ili Potvrda proizvođača i/ili Izava proizvođača i/ili Upute za rukovanje) točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika
Autoklav
1 | Vanjske dimenzije uređaja: - širina: max. 50 cm - visina: max. 50 cm - dubina: max. 65 cm
2 | Unutarnje dimenzije uređaja: - komora: minimalno Ø 25 cm x 45 cm - volumen komore: minimalno 22 litre
3 | Minimalno punjenje za instrumente: 5,5 kg
4 | Minimalno punjenje za tekstil: 2,0 kg
5 | Težina uređaja: maksimalno 50 kg
6 | Stolni autoklav sukladan EN 13060 ili jednakovrijedno, s programima tipa B i S
7 | Predvakuum (minimalno trostruki) i naknadni vakuum za učinkovito sušenje
8 | Ugrađeni spremnici za vodu, za svježu vodu ne manje od 5 litara i otpadnu vodu ne manje od 4,5 litara
9 | Vakuumsko sušenje
10 | Izravno stvaranje pare u komori, nije potreban zaseban ugrađeni generator pare
11 | Priključci za spajanje vanjske jedinice za obradu vode i automatske odvodnje otpadne vode po potrebi
12 | Minimalno postavljeni programi: - 134 °C Univerzalni-B program Maksimalno vrijeme ciklusa za punjenje do minimalno 5,5 kg instrumenata ili više: 31 min, 20 min vrijeme sušenja (korisnik može prekinuti ciklus sušenja bez utjecaja na uspješnost sterilizacije) - 134 °C Brzi-S program Maksimalno vrijeme ciklusa za punjenje do minimalno 3 kg instrumenata ili više: 20 min, 5 min vrijeme sušenja (korisnik može prekinuti ciklus sušenja bez utjecaja na uspješnost sterilizacije) - 134 °C Brzi-B program Maksimalno vrijeme ciklusa za punjenje do minimalno 3 kg instrumenata ili više: 27 min, 10 min sušenje (korisnik može prekinuti ciklus sušenja bez utjecaja na uspješnost sterilizacije) - 121 °C B program Maksimalno vrijeme ciklusa za punjenje do minimalno 5,5 kg instrumenata ili više: 47 min, 20 min sušenje (korisnik može prekinuti ciklus sušenja bez utjecaja na uspješnost sterilizacije) - 134 °C Prion-B program Maksimalno vrijeme ciklusa za punjenje do minimalno 5,5 kg instrumenata ili više: 48 min, 20 min sušenje (korisnik može prekinuti ciklus sušenja bez utjecaja na uspješnost sterilizacije) - Servisni program - Vacuum test - Servisni program - Bowie & Dick test
13 | Zaslon u boji osjetljiv na dodir minimalne veličine dijagonale 10 cm
14 | Dodatni neovisni LED indikator rezultata programa i statusa uređaja
15 | Automatsko mjerenje kvalitete vode prije pokretanja svakog ciklusa i prikazivanje na zahtjev
16 | Otvaranje vrata u nuždi bez potrebe za specijalnim alatom ili vanjskim izvorom napajanja (baterije i sl.)
17 | Okretni nosač za pladanj za najmanje 5 pladnjeva ili 3 spremnika
18 | Minimalno 3 tacni, izrađenih od anodiziranog aluminija
19 | Ručica za izvlačenje tacni