## Sheet1
Red. br. | Opis predmeta nabave tehnička specifikacija minimalnih zahtjeva koje mora udovoljiti uređaj | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Obavezno označiti markerom i rednim brojem, te upisati broj stranice gdje se u navedenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji proizvođača (Katalog i/ili Potvrda proizvođača i/ili Izava proizvođača i/ili Upute za rukovanje) točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika
Dentalna jedinica
1 | Fiziološki stolac; presvlake bez šavova,boja po izboru, materijal polivinil klorid ili drugi koji je sukladan normi EN1021-1
2 | Max. opterećenje dentalne jedinice do 140 kg
3 | Artikulirajući dvozglobni naslon za glavu pacijenta
4 | Liječnički element sa korisničkim sučeljem tzv.Easy pad sa min 2 korisnička profila; može se koristiti u rukavicama; izrađen iz jednog dijela radi biosigurnosti.
5 | Četiri pozicije za crijeva nasadnih instrumenata u postavu gore;
6 | Vanjski dio crijeva izrađen je od silikona, unutarnji dio crijeva izrađen je od poliuretana i sukladan normi EN ISO 10993-5 i EN ISO 10993-10 ; duljine minimalno 90cm;
7 | Dodatna velika tacna
8 | Integrirani skidač kamenca- uzv tehnologija sa LED svijetlom
9 | Midwest crijevo za priključak nasadnog instrumenta koji se pokreće zrakom, podržava opskrbu nasadnog instrumenata LED svjetlom
10 | Mikromotor sa crijevom; razvija brzinu od 1.000-40.000 okr/min.podržava opskrbu nasadnog instrumenta LED svjetlom
11 | Puster s 3 funkcije; na liječničkom elementu
12 | Asistentski element-sa crijevom za sisaljku - mali i veliki volumen
13 | Vodeni element pričvrščen uz postolje i nije pomičan; sukladan je normi ISO 7494-2
14 | Fontana sa skupljačem krutih tvari, pomična u horizontalnoj ravnini kako bi bila dostupnija pacijentima
15 | Opskrba nasadnih instrumenata bocom za demineraliziranu vodu min zapremnine 1l
16 | automatik separator - priprema za suhu sukciju
17 | LED reflektor jačine osvjetljenja u rasponu od 5.000 - 40.000 Luxa; podesivo u min 5 razina jačine; uključen kompozitni mod; upravljanje svijetlom putem senzora tj. bez dodira
18 | Terapeutski stolac sa rotacijom naslona za leđa od 90° i ručnim podešavanjem visine