## Sheet1
Red. br. | Opis predmeta nabave tehnička specifikacija minimalnih zahtjeva koje mora udovoljiti uređaj | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Obavezno označiti markerom i rednim brojem, te upisati broj stranice gdje se u navedenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji proizvođača (Katalog i/ili Potvrda proizvođača i/ili Izava proizvođača i/ili Upute za rukovanje) točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika
Denzitometar
1 | STOL ZA SKENIRANJE
1.1 | Dvoenergetska apsorpciometrija RTG zraka (DXA)
1.2 | Aktivna površina skeniranja min. 55 x 41 cm
1.3 | Visina stola za pacijenta maks. 70 cm
1.4 | Laser za pozicioniranje
1.5 | Trostruko preklopivi stol za skeniranje
1.6 | Težina stola maks. 145kg
1.7 | Dimenzije stola za skeniranje maks. 185 (D) x 80 (Š) x 123 (V) cm
1.8 | Automatska kalibracija s fantomom dnevne kalibracije
1.9 | Automatska klasifikacija ROI (regija interesa) nakon mjerenja
1.10 | Potrošnja energije maks. 400VA
1.11 | Pencil beam tehnologija
2 | RTG GENERATOR I RTG CIJEV
2.1 | RTG generator min. struja min. 1.5 mA
2.2 | Maksimalni napon generatora min. 75 kV
2.3 | Maksimalni napon RTG cijevi min. 110 kV
2.4 | RTG cijev maks. struja min. 15 mA
2.5 | Veličina žarišne točke min. 0.5mm
2.6 | Katoda od volframove niti
2.7 | Kut anode min. 16°
2.8 | SID min. 66 cm
3 | KLINIČKE APLIKACIJE I MJERENJA
3.1 | Područje snimanja min.: AP kralježnica (L1-L4), femur (bedrena kost), podlaktica, lateralna kralježnica, dvostruki femur, ortopedija
3.2 | Mjerenje i analiza min. sljedećih dijelova: AP kralježnica, femur (bedrena kost), podlaktica, lateralna kralježnica
3.3 | Ortopedska i pedijatrijska mjerenja
3.4 | Skeniranje i analiza AP kralježnice maks. 100 sek.
3.5 | Skeniranje i analiza femura (bedrene kosti) maks. 90 sek.
3.6 | Skeniranje i analiza podlaktice maks. 130 sek.
3.7 | Parametri mjerenja min.: BMD (g/cm^2), BMC(g), BMI, T-rezultat, Z-rezultat, površina (cm^2), pedijatrija (AP kralježnica, bedrena kost), HA (analiza kuka), ortopedija
3.8 | Preciznost mjerenja BMD ≤ 1.0% (in vitro i in vivo)
3.9 | Automatsko skeniranje u realnom vremenu
3.10 | Analiza kuka
3.11 | B-Scope
3.12 | FRAX
3.13 | Ergonomsko skeniranje
3.14 | Odabir zone interesa
3.15 | Automatsko pozicioniranje
3.16 | Automatski ROI
3.17 | Kut ROI (ručno)
3.18 | Podešavanje kuta
3.19 | Automatsko otkrivanje rubova
3.20 | Automatsko otkrivanje implantata
3.21 | Ponovno skeniranje (automatsko pozicioniranje i repozicioniranje)
3.22 | Inspekcija slike s dvostrukom energijom (niska i visoka)
3.23 | Funkcija usporedbe
3.24 | Sustav arhiviranja, sigurnosno kopiranje i vraćanje podataka
3.25 | Mapiranje bojom
3.26 | Analiza slika i izrada izvještaja
3.27 | Slanje slika u bolnički sustav (PACS)
3.28 | Međunarodni standarda za razmjenu medicinskih slika i ostalih radioloških podataka (DICOM)
3.29 | Doza zračenja maks. 10 mRem po pregledu (min. 5m udaljenosti)
4 | RADNA STANICA
4.1 | Računalo najnovije generacije min. 500GB HDD, min. 4 GB RAM-a
4.2 | LCD monitor rezolucije min. 1280x1024 piksela
4.3 | Pisač u boji