## Sheet1
Red. br. | Opis predmeta nabave tehnička specifikacija minimalnih zahtjeva koje mora udovoljiti uređaj | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Obavezno označiti markerom i rednim brojem, te upisati broj stranice gdje se u navedenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji proizvođača (Katalog i/ili Potvrda proizvođača i/ili Izava proizvođača i/ili Upute za rukovanje) točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika
EKG UREĐAJ
1 | EKG uređaj dimenzija max. 400x330x100 mm
2 | ugrađeni LCD zaslon u boji dijagonale min. 20 cm sa višenamjenskim tipkama osjetljivim na dodir
3 | razlučivost LCD zaslona min. 1000x700 točaka
4 | indikatori stanja na ekranu: status baterije, datum, vrijeme, izvor napajanja, brzina otkucaja srca, odvodi, brzina, amplituda, filteri
5 | alfanumerička tipkovnica
6 | napajanje 100 - 240 V, 50-60 Hz i samostalan rad s ugrađenom baterijom za punjenje
7 | kapacitet baterije do min. 8 sati normalne upotrebe sa EKG ispisom svakih 15 minuta
8 | bazični EKG pod opterećenjem
9 | ispis na termo papir Z-preklop formata A4
10 | program za mjerenje i automatsku interpretaciju uključujući program za Sport
11 | zaštita od defibrilacije
12 | ritam u mirovanju do 10 minuta
13 | istovremeno snimanje 12 kanala
14 | pregled EKG-a na zaslonu
15 | min. 10 sekundi trenutne akvizicije EKG-a
16 | težina max. 4,5 kg uključujući papir
17 | QT formula: Bazett, Fredericia, Fremingham, Hodges
18 | Standard, Cabrera
19 | interna memorija min. 350 snimaka
20 | ručni ispis u stvarnom vremenu
21 | mogućnost nadogradnje algoritma opstrukcije koronarne arterije
22 | mogućnost odabira više različitih formata ispisa
23 | mogućnost nadogradnje programa za spirometriju
24 | ultrazvučni način mjerenja spirometrije
25 | provjera kvalitete signala i detekcija zamjene odvoda
26 | kolica za EKG uređaj