## Sheet1
Red. br. | Opis predmeta nabave tehnička specifikacija minimalnih zahtjeva koje mora udovoljiti uređaj | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Obavezno označiti markerom i rednim brojem, te upisati broj stranice gdje se u navedenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji proizvođača (Katalog i/ili Potvrda proizvođača i/ili Izava proizvođača i/ili Upute za rukovanje) točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika
HOLTER EKG-a
1 | Dimenzije max. 90x70x20 mm
2 | Težina max. 150 gr., bez baterija
3 | 2 tipke za upravljanje uređajem i označavanje događaja
4 | Sučelje: Bluetooth, microUSB
5 | Zaslon: OLED
6 | Provjera kvalitete signala pomoću indikatora amplitude
7 | EKG pojačalo: rezolucija min. 15 bita
8 | Frekvencija uzorkovanja: min.32.000 Hz
9 | Frekvencija snimanja: min. 250 Hz
10 | Pacijent kabel. 5 ili 7 žilni; automatska detekcija tipa kabela