## Sheet1
Red. br. | Opis predmeta nabave tehnička specifikacija minimalnih zahtjeva koje mora udovoljiti uređaj | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Obavezno označiti markerom i rednim brojem, te upisati broj stranice gdje se u navedenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji proizvođača (Katalog i/ili Potvrda proizvođača i/ili Izava proizvođača i/ili Upute za rukovanje) točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika
Jedinica za strojnu endodonciju
1 | LCD zaslon
2 | baza za punjenje baterije s kabelom za napajanje
3 | Napajanje 120 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
4 | minimalno 1h neprekidnog rada kod pune baterije
5 | mogućnost automatskog okretanja svrdla u obrnutom smjeru ( autoreverse)
6 | mogućnost automatskog zaustavljanja svrdla nakon automatskog okretanja (autostop)
7 | mogućnost podešavanja brzine
8 | mogućnost podešavanja omjera prijenosa (gear)
9 | mogućnost podešavanja okretnog momenta (torque)
10 | mogućnost rada s iglama različitih proizvođača
11 | minimalno 5 programa s mogućnošću memoriranja
12 | zvučni signal s mogućnošću podešavanja jačine zvuka
13 | mogućnost isključivanja zvuka
14 | mogućnost različitih vrsta glava koljičnika
15 | mogućnost postavljanja glave koljičnika u minimalno 6 različitih položaja
16 | mogućnost povezivanja endometra (apex lokator) preko glave koljičnika
17 | apex lokator ima mogućnost prikazivanja pozicije endo instrumenta u kanalu na LCD zaslonu