## Sheet1
Red. br. | Opis predmeta nabave tehnička specifikacija minimalnih zahtjeva koje mora udovoljiti uređaj | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Obavezno označiti markerom i rednim brojem, te upisati broj stranice gdje se u navedenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji proizvođača (Katalog i/ili Potvrda proizvođača i/ili Izava proizvođača i/ili Upute za rukovanje) točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika
Prijenosni ultrazvuk s linearnom i konveksnom sondom
1 | RADNA STANICA, OPIS UREĐAJA
1.1 | Color Doppler Ultrazvučni uređaj za aplikacije koje uključuju minimalno: abdomen, mali organi, krvne žile, ginekologija i opstetricija, kardiologija, urologija, pedijatrija, živci
1.2 | Težina uređaja maksimalno 3,8 kg s baterijom
1.3 | Minimalno 4 konektora USB integriranih na uređaju, od čega jedan USB-C tip
1.4 | Minimalno 256 GB SSD integriran u uređaju
1.5 | Magnetni konektor kabela za napajanje
1.6 | Minimalno 2 konektora za sonde ugrađeno u uređaju (ne na kolicima)
1.7 | Kontrolna ploča sa 6 ili više programskih tipki koje korisnik sam definira
1.8 | Pokretanje sustava (boot up) iz stanja ugašenosti do spremnosti za rad za najviše 30 sekundi.
1.9 | Integrirani sustav za bežično povezivanje sa mobilnim telefonima, tabletima, računalima koji rade sa sustavom Android i IOS, te prebacivanje slika i video klipova bežičnim putem
1.10 | Video/ audio i ostali priključci: S-video, audio, HDMI, Ethernet
2 | MONITOR
2.1 | LED ili LCD monitor, dijagonala monitora 15,6 inča ili više
2.2 | Kut vidljivosti 170° ili više
2.3 | Rezolucija: 1920 x 1080 piksela ili više
3 | NAČIN PRIKAZA, MJERENJA, OSTALO
3.1 | Načini rada: 2D (B), harmonični prikaz (THI), 3D, 4D, oslikavanje harmoničnim frekvencijama s inverznom tehnologijom, M prikaz, obojani M prikaz, obojani Doppler, Power Doppler, visoko-osjetljivi usmjereni power Doppler, obojani tkivni Doppler, PW Doppler, HPRF, tripleks prikaz (paralelan prikaz 2D, obojanog Dopplera i PW Dopplera u realnom vremenu)
3.2 | Ugrađeno sučelje za mrežnu komunikaciju u standardiziranom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini (min. funkcionalnost: potvrda, ispis, pohrana, modalitetna radna lista, potvrda pohrane, obavljeni proceduralni korak modaliteta, upit/dohvat, razmjena medija, strukturirano izvještavanje).
3.3 | B mod (2D prikaz): - dvostruki prikaz B+B, četverostruki prikaz B+B+B+B - dubina prikaza slike: min. 40 cm - podešavanje minimalno 6 frekvencija, ovisno o sondi - izbor od min. 8 sivih mapa - podešavanje perzistencije u minimalno 7 koraka - uvećanje visoke rezolucije: min. 10x - automatska optimizacija slike pritiskom na jednu tipku - osvježenje slike: min. 820 sl/s - podešavanje parametara slike u postprocesingu: 2D pojačanje, dinamički raspon, promjena sive mape, razina redukcije točkastih artefakata, TGC, LGC, zumiranje
3.4 | Prikaz protoka obojanim Dopplerom (Color Doppler Mode): - PRF raspon min. od 400 Hz do 14,9 kHz ili više - prikaz najviše mjerljive brzine min. 97 cm/s - osvježenje slike: min. 230 sl/s - podešavanje perzistencije u minimalno 6 koraka - podešavanje parametara slike u postprocesingu: promjena obojane mape, skale i bazne linije.
3.5 | PW Doppler: - automatsko izračunavanje Dopplerskih mjerenja u realnom vremenu - mogućnost invertiranja spektra i korekcije kuta - detektiranje velikih brzina protoka, HPRF - prikaz najmanje mjerljive brzine PW Dopplerom ne veće od 3,7 cm/s kod Dopplerskog kuta 0° - prikaz najveće mjerljive brzine PW Dopplerom ne manje od 7,2 m/s, kod Dopplerskog kuta 0° - PRF: u rasponu od 1,2 do 19,9 kHz ili više - Dopplerski kut podesiv min. +/- 89° - automatska optimizacija spektra pritiskom na jednu tipku - podešavanje otvora uzorkovanja (Sample volume) 0,5 - 30,0 mm ili više - podešavanje parametara slike i kino zapisa u postprocesingu: promjena sive mape, pomak bazne linije, promjena dopplerskog kuta, skala, obojane mape
3.6 | Brza optimizacije slike pritiskom na jednu tipku: B mod- gain, TGC Color mod- gain, pozicija color okvira, nagib color okvira PW mod- gain, baseline, scale, WF, PRF, kut, SV
3.7 | Kino memorija (cine memory) i broj slika u dinamičkoj memoriji ne manji od 40.700 slika ili više od 160 sekundi.
3.8 | Raspon snimanja slika i video klipova (retrospective) ne manje od 120 sekundi i (prospective) ne manje od 480 sekundi
3.9 | LGC lateralna kompenzacija osjetljivosti u minimalno 8 segmenata
3.10 | TGC kompenzacija osjetljivosti u minimalno 8 segmenata
3.11 | Snimanja slika u traženim formatima: BMP, TIFF, JPG, DCM, FRM
3.12 | Snimanja videa u traženim formatima: DCM, AVI, CIN, MP4
3.13 | Prikaza UZV slike preko cijelog ekrana (bez zaglavlja, bočnih izbornika, alata i sl.)
3.14 | Program za bolju vizualizaciju igle
3.15 | Povećanje kontrastne rezolucije i uklanjanje šuma iz slike u minimalno 3 koraka
3.16 | Umanjivanje točkastih artefakata (Speckle suppression imaging technology) u B modu podesivo u minimalno 7 koraka
3.17 | Prostorno složeno prikazivanje (Spatial compound imaging) podesivo u minimalno 3 koraka
3.18 | Integrirani (ugrađeni u uređaju) digitalni snimač pregleda (DVR) sa mogućnošću snimanja cijelog pregleda u trajanju 60 minuta ili duže
3.19 | Program za panoramsko oslikavanje
3.20 | Dopplerski prikaz visoke osjetljivosti
3.21 | Prikaz krvnog toka s visokom privremenom i prostornom razlučivosti za točnu i homogenu vizualizaciju krvnih žila
3.22 | Baterija integrirana (ugrađena u uređaju), minimalno trajanje baterije (main unit) 90 min ili više
4 | SONDA (2D Konveksna sonda - 1 kom, Linearna sonda - 1 kom)
4.1 | 2D Konveksna sonda, bez pinova Aplikacije: abdomen, opstetricija, pedijatrija, MSK - Širina frekvencijskog opsega: minimalno od 1,2 MHz do 6,0 MHz ili šire - Minimalni broj elemenata: 128 ili više - Kut prikaza sonde u B modu: 60° ili više - Kut proširenog prikaza sonde u B modu: 68° ili više - Konveksni radijus sonde: 50 mm ili manje - Dubina prikaza: 40 cm ili više Sonda mora podržavati nadogradnju setom za biopsiju
4.2 | Linearna sonda, bez pinova Aplikacije: Pedijatrija, mali organi, MSK, vaskularni sustav, živčani sustav - Širina frekvencijskog opsega: minimalno od 3,0 MHz do 13,0 MHz ili šire -Mininalni broj elemenata: 128 ili više - Širina polja prikaza sonde: od 44 do 46 cm - Dubina prikaza: 28 cm ili šire Sonda mora podržavati nadogradnju setom za biopsiju
5 | ORIGINALNA KOLICA
5.1 | Originalna kolica visine minimalno1145mm, minimalno 1 držač sonde i gela
6 | DODATNE MOGUĆNOSTI
6.1 | Mogućnost buduće nadogradnje uređaja s linearnom sondom frekvencijskog raspona od 3,5 do 18 MHz ili šire, s min. 192 elemenata
6.2 | Mogućnost buduće nadogradnje kontrastnom dijagnostikom i programom za analizu
6.3 | Mogućnost buduće nadogradnje strain elastografijom ili jednakovrijednom
Napomena:
Predmet nabave uključuje isporuku, montažu, edukaciju osoblja i stavljanje u punu funkciju. Odabrani ponuditelj mora izvršiti sve radnje potrebne za instalaciju opreme,uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati svu dodatnu opremu za punu radnu funkcionalnost (kablove,konektore,periferne uređaje itd.).
Servis: servis ovlašten od strane proizvođača, na području RH s odazivom u roku od max. 48 sati.
Trajanje jamstva _____ mjeseci (minimalno 24 mjeseci).