## Sheet1
Red. br. | Opis predmeta nabave tehnička specifikacija minimalnih zahtjeva koje mora udovoljiti uređaj | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Obavezno označiti markerom i rednim brojem, te upisati broj stranice gdje se u navedenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji proizvođača (Katalog i/ili Potvrda proizvođača i/ili Izava proizvođača i/ili Upute za rukovanje) točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika
Sterilizator
1 | Maksimalne vanjske dimenzije 710x450x480 mm
2 | Kapacitet 55 - 60 L
3 | Konstrukcija uređaja izrađena od nehrđajućeg čelika
4 | Zaključavanje ključem
5 | Ventilacijski motor koji je uvijek u funkciji tijekom ciklusa grijanja, tako i tijekom pauza kod hlađenja
6 | Vremenska regulacija od 0 do 120 minuta koji isključuje uređaj na kraju postavljenog vremena
7 | Termometar sa sondom 0°-200°C
8 | Prilagođavanje temperature od 0° do 200°C
9 | Sigurnosni termostat
10 | Ventilator za prisilnu ventilaciju
11 | U skladu s europskom uredbom o medicinskim uređajima 2017/745