## Sheet1
Red. br. | Opis predmeta nabave tehnička specifikacija minimalnih zahtjeva koje mora udovoljiti uređaj | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Obavezno označiti markerom i rednim brojem, te upisati broj stranice gdje se u navedenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji proizvođača (Katalog i/ili Potvrda proizvođača i/ili Izava proizvođača i/ili Upute za rukovanje) točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika
Intraolarni skener
1 | intraoralni skener povezan kabelom
2 | Integrirani grijač kamere za sprječavanje magljenja ogledala tijekom skeniranja
3 | omogućeno skeniranje dubine do 20mm
4 | brzina skeniranja > 1 milijun 3D točaka u sekundi tj. više od 50.000 slika u sekundi
5 | preciznost skeniranja min. 15-20µm
6 | koristi bijelo LED svijetlo
7 | rezolucija boja: Full HD
8 | podržava STL format datoteke za slanje 3D scan-a u dentalni laboratorij
9 | povezivanje: USB 2,0 ili bolje
10 | Čelična navlaka tzv "sleeve" s prozorom od safirnog stakla, pogodna za autoklaviranje ili dezinfekciju visoke razine za poštivanje visokih higijenskih standarda
11 | Jednokratne navlake tzv "sleeve": Za potpunu kontrolu rizika od infekcije
12 | težina max. 465 gr
13 | mobilni stol za odlaganje skenera i laptopa težine do max 14kg i nosivosti min 12kg
14 | LAPTOP : minimalne specifikacije
14.1. | Zaslon: 16-inčni, UHD+ 3840 x 2400, OLED, 60 Hz, osjetljiv na dodir
14.2. | CPU: Intel Core i7-13850HX 13. generacije
14.3. | RAM: 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5 5601
14.4. | SSD: 1 TB, M.2 2280, PCle NVMe Gen4 x4, Class 40 SSD
14.5. | GPU: NVIDIA RTX 3500 Ada generacije laptopa, 12 GB GDDR7
14.6. | OS: Windows 11 Professional, 64 bit, OEM - licenca