## Sheet1
Red. br. | Opis predmeta nabave tehnička specifikacija minimalnih zahtjeva koje mora udovoljiti uređaj | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Obavezno označiti markerom i rednim brojem, te upisati broj stranice gdje se u navedenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji proizvođača (Katalog i/ili Potvrda proizvođača i/ili Izava proizvođača i/ili Upute za rukovanje) točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika
Spriometar
1 | Osnovni mjerni programi za usporenu spirometriju, forsiranu spirometriju, protok- volumen
2 | Mogućnosti mjerenja: provokacija, rinomanometrija, Rocc, MIP/MEP, MVV, FOT, kapnovolumetrija, mogućnost mjerenja s filterom
3 | Automatska BTPS korekcija tijekom mjerenja
4 | Mrežna kompatibilnost s mogućnosti spajanja na BIS (HIS) putem GDT, HL7, Worklist ili DICOM protokola
5 | Usklađenost s ATS/ERS smjernicama
6 | Ultrazvučni senzor protoka visoke učinkovitosti
7 | Opseg mjerenja protoka od 0 do 20 L/s, točnost ±2%, rezolucija 0.001 l/s
8 | Mjerenje volumena metodom digitalne integracije
9 | Opseg mjerenja volumena bez ograničenja, točnost ± 2%, rezolucija 1 mL
10 | Težina spirometra max. 1000 g
11 | Povezivanje s PC-om putem USB-a